Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Стоматологическая установка |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Стоматологическая установка | Основная функция заключается в управлении различными видами функций стоматологического кресла и установки. Управление положения кресла, управление воды в стаканчике, промывка плевательницы, память кресла, управления оборота микромотора, переключения реверса, управление светильников |  | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Трехкомпонентная игла | Трехкомпонентная игла должна иметь коррозийно-устойчивое хромовое покрытие. Быстросъемная насадка заменяеться в течении 4 сек. Шланг из высококачественного полиуретана устойчив к перегибам и сжатиям. Соединена с системой нагрева для полоскания рта. Таким образом, после открытия системы нагрева в игле будет вода постоянной температуры. |  | 1 шт. |
|  |  | 3 | Слюноотсос | Инжекторно-водяной слюноотсос. Прозрачные слюноотсосы изготовлены из нетоксичного ПВХ. Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой. Стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Мягкий наконечник обтекаемой формы для предотвращения травматизации слизистой. Процесс всасывания начинается сразу же. Длина соединения пипетки и трубки составляет 6 мм. Размер сетки фильтра сильного слюноотсоса составляет 1 мм, рекомендуется ежедневная очистка и дезинфекция |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Стоматологический светильник и комплектующие | Светильник – интенсивность светового потока: Бестеневой светодиод не менее 11000 не менее 25000 люкс. С желтым фильтром для композитных материалов. С сенсорным управлением. Индукционная система двойного управления лампы. Двухосевая светодиодная операционная лампа. Лампа накаливания Светодиод не более 24В-0.25А. |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Встроенная большая плевательница | Керамическая, самомоющаяся. Съемный кран для плевательницы и стаканчика. Вращающаяся вместе с гидроблоком. Фиксированная. |  | 1шт. |
|  |  | 6 | Встроенная система хранения воды | Встроенная во внутрь гидроблока система хранения воды, не менее 1000 мл. |  | 1 шт. |
|  |  | 7 | Педаль управления | Должна быть многофункциональная педаль, педальном переключателе должна иметь кнопку для промывочного раствора, иметь кнопку выдвижения спинки вперед, иметь кнопку отодвижения спинки назад, иметь кнопку подъема стоматологического кресла, иметь кнопку перемещения стоматологического кресла вниз, воздух и вода. |  | 1 шт. |
|  |  | 8 | Кресло врача | Защитное покрытие выполняется из синтетического материала, имитирующим кожу различных расцветок, для облегчения чистки и дезинфекции поверхности специальными растворами. С нижней подачей на 5 инструментов. Кресло должная состоять из сидячего места, которое имеет продолжение для ног пациента с рычагом подъёма и крышкой. подлокотники: два фиксированных; рельефная поддержка для поясницы с подушкой для поясничного отдела и шейного отдела; - центральное сочленение: из цельной стали; -дизайн: округлённые линии; -структура основания кресла: цельнолитая сталь с антикоррозионным покрытием; полиэстериновое покрытие с высокой сопротивляемостью к разрушению; -опора: эргономичный дизайн; сталь с антикоррозионным покрытием; резиновая предохранительная прокладка по всему контуру; -электропитание: не более 127 или 220 В, ~50/60 Гц; -подголовник: с двойной артикуляцией; подушка для шейного отдела и поясничного отдела; съёмный; -кнопка аварийной остановки в основании; -система безопасности с защитой от защемления; подлокотники (правый и левый); -прозрачный чехол под ноги пациента. Макс. загрузка подъемного механизма не менее 135 кг, Макс. загрузка стоматологического кресла не менее 200 кг. Максимальная высота от земли не менее 800 мм или 830 мм Минимальная высота от земли не более 390 мм. -прозрачный чехол под ноги пациента. |  | 1 шт. |
|  |  | 9 | Подголовник | Регулируемый подголовник с двойной артикуляцией позволяет настроить кресло для комфортной работы со всеми четырьмя квадрантами ротовой полости . двухшарнирный хирургический, имеет возможность для приема людей с ограниченными возможностями |  | 1 шт. |
|  |  | 10 | Спинка | Удобный анатомический контур из нержавеющей стали без выступа в задней части; Угол подъема и наклона спинки 0 ° - не менее 73°. Широкая спинка. |  | 1 шт. |
|  |  | 11 | Подушка | Подушка для поясничного отдела и шейного отдела |  | 2 шт. |
|  |  | 12 | Основание оборудование | жёсткое основание с покрытием из инжекционного полиуретана повышенной прочности, имеет кнопки положения кресла (Спинка опущена, Спинка поднята, Поднять сидение, Опустить сидение, Многофункциональная кнопка) на основании оборудования. кнопка аварийной остановки в основании; Иметь кнопку Положение для полоскания рта - Во время лечения, когда пациенту нужно прополоскать горло (или сплюнуть), достаточно нажать кнопку, и спинка выдвинется вперед до крайнего предельного положения, которое удобно для сплевывания, после того как пациент прополоскает горло (или сплюнет) снова нажмите кнопку, спинка вернется в прежнее положение, кнопка положения спинки должна автоматически вернуться в последнее положениие спинки, и пользователю не нужно настраивать ее, кнопка положения спинки имеет кнопки на основной и вспомогательной панели управления стоматологической установки. |  | 1 шт |
|  |  | 13 | Лоток для инструментов | Предназначен для расположения препаратов и инструментов, необходимых для лечения. Допустимая нагрузка на лоток составляет не менее 3 кг. Пластиковый с резиновым ковриком |  | 1 шт |
|  |  | 14. | Скалер | Должен быть встроенный ультразвуковой скалер. Основная функция – удаление зубного камня. Иметь в комплекте насадки не менее 5ти размера. |  | 1 шт |
|  |  | 15 | Фиксированный подлокотник | Иметь фиксированный левый подлокотник |  | 1 шт. |
|  |  |  | Подвижный подлокотник | Иметь подвижной правый подлокотник |  | 1 шт. |
|  |  | 16 | Фотополимеризатор | Должна быть встроенная Фотополимеризационная лампа на модуле ассистента. |  | 1 шт |
|  |  | 17 | Выход воды из ополаскивателя | Должен иметь термостат промывочной воды 24В-80Вт. Диапазон температур не менее 35- не более 45 ° C |  | 1 шт |
|  |  | 18 | выход воды из плевательницы | выход воды из плевательниц (сетка фильтра) |  | 1 шт |
|  |  | 19 | Панель управления блока ассистента | Управление положения кресла, управление воды в стаканчика, промывка плевательницы, память кресла Пациент1 и Пациент 2. Иметь кнопку Положение для полоскания рта - Во время лечения, когда пациенту нужно прополоскать горло (или сплюнуть), достаточно нажать кнопку, и спинка выдвинется вперед до крайнего предельного положения, которое удобно для сплевывания, после того как пациент прополоскает горло (или сплюнет) снова нажмите кнопку, спинка вернется в прежнее положение, кнопка положения спинки должна автоматически вернуться в последнее положениие спинки, и пользователю не нужно настраивать ее, кнопка положения спинки имеет кнопки на основной и вспомогательной панели управления стоматологической установки. |  | 1 шт. |
|  |  | 20 | Кресло врача | Кресло врача должна иметь металлическое основание, пять колёсиков, комфортное мягкое сиденье и спинку. Регулируется высота сиденья. Максимальная высота подъёма – не менее 62 см Минимальная высота – не менее 50 см Газовый лифт Максимальная нагрузка не менее 110 кг |  | 1 шт. |
|  |  | 21 | Кресло медсестры | Кресло ассистента должна иметь металлическое основание, пять колёсиков, комфортное мягкое сиденье и спинку. Регулируется высота сиденья. С опорой для локтевого сустава. Максимальная высота подъёма – не менее 62 см Минимальная высота – не менее 50 см Газовый лифт Максимальная нагрузка не менее 110 кг. |  | 1 шт. |
|  |  | 22 | Бутылка для хранения воды | Бутылка для хранения воды на не менее 1000 мл. внутри гидроблока. |  | 1 шт. |
|  |  | 23 | Стоматологическая установка | Держатель инструментов - Выведен отдельно от столика врача, имеет возможность поворота на 90 градусов. Система водоснабжения и слива - Центральный водопровод + наружная подача дистиллированной воды. Пистолет вода/воздух3-хфукциональный, Пылесос - Инжекторно-воздушный пылесос Система очистки воды-Встроенная система очистки воды, Микромотор-Встроенный электрический микромотор макс. скорость не менее 40 000 об/мин, с функцией регулировки скорости и реверса. Шланги для Высокоскоростного турбинного наконечник - Скорость разгрузки: 300000 об/мин. Рабочее давление: 0.26 мПа. Шланги для Низкоскоростного наконечника Скорость разгрузки:> 200000 об/мин. |  | 1 шт |
|  |  | 24 | Наконечник кнопочный турбинный | 4-х канальный турбинный наконечник не менее 400 000 об/мин |  | 1 шт. |
|  |  | 25 | Наконечник угловой кнопочный | Угловой наконечник не менее 200 000 об. мин |  | 1 шт |
|  |  | 26 | Наконечник прямой кнопочный | Прямой наконечник не менее 40 000 об. мин |  | 1 шт |
|  |  | 27 | Микромотор | Должен быть встроенный электрический микромотор не менее 40 000 об. Мин, регулируемый, иметь не менее 4х с переключаемым передаточным числом 1:1, 1:5, 16:1, 20:1, должен иметь функцию реверса |  | 1 шт |
|  |  | 28 | Пероральная камера | Портативная камера для визуализации полости рта с возможностью демонстрации снимка на компьютере, ноутбуке, смартфоне, с вай фай подключением, с возможностью снятия на видео и фото. Формат изображения не менее 1280 на 720 пикселей |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 29 | Фильтр | Пластиковый на слюноотсос и пылесос |  | 2 шт |